## 仪器
科研仪器设备清单
编号 | 仪器 | 数量 | 参数
1 | 梯度PCR仪 | 2 | 全彩色触摸显示屏，图形化程序编辑，直观简便； ★铝质样品模块，适用 0.1ml/0.2ml PCR 管、8 联管及 96 孔无裙边、半裙边与全裙边PCR 板； 升降温速率：升温 3.3 ℃/秒，降温 1.5 ℃/秒； 模块温控范围：4 ~ 99 ℃； ★温控精确度：±0.15 ℃； 温度均一性：20-72 ℃时 ≤±0.2 ℃；95℃时 ≤±0.3 ℃； ★12列梯度技术，梯度范围 1-30 ℃； ★SafeLidTM 热盖可自动调节高度，适应不同耗材； 热盖温度范围：37－110 ℃； ★具备4种温控模式：快速模式、中等模式、标准模式、安全模式，适用于不同类型的样品模板； 具备USB 接 口，可连接鼠标、U盘和打印机等，方便仪器操作、数据传输和程序扩展； ★内置具有自检功能，可以快速检测加热模块以及机器硬件的状态，并能生成相应的检测证书； 超静音运行，噪音水平≤ 40.5分贝； 具备原厂配套的温度验证系统，用于测定设备的升降温速度、温度均一性、温度准确性等参数。
2 | 恒温金属浴 | 2 | 功能参数： LCD液晶显示，友好的人机操作界面； ★温度偏差校准功能，自动故障检测及蜂鸣器报警功能 ； ★内置超温保护装置，使用安全可靠 ； ★便捷的模块更换，便于清洁与消毒 ； 多种模块可供选择，适用于更多使用场景和各种试管 ； ★强大的可编程功能实行多点温度点的控制，最少5个温度点的温度和恒温时间的设置及连续运行； 技术参数： ★温度控制范围：RT+5℃~100℃； 时间设置：≥99 h 99 min； ★温度稳定性@100℃：±0.5℃； ★显示精度：±0.1℃； 升温时间(25升至100℃)：≤20min； ★电源及功率：AC220V/120V,50/60Hz,150W。
3 | 移液枪 | 40 | ★通道数量 1，量程可调； ★四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积 ★可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 下半支可徒手拆卸，便于清洁保养 ★伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性 ★具有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 ★量程范围包括：0.1-2.5μl；0.5-10μl；2-20μl；10-100μl；20-200μl；100-1000μl；0.5-5ml。
4 | 八道排枪 | 6 | ★通道数量8，可调量程； ★四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积； 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全； 下半支可徒手拆卸，便于清洁保养； ★伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性； ★具有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛； ★多道移液器具备可拆卸的单独通道设计，确保移液精准性，节省维修成本； ★多道移液器数字通道标识，保持同一方向移液以确保移液的均一性和精准性； ★量程，适配吸头和识别特征：灰色控制按钮，适配 20 μl 吸头，量程0.5–10 μl；黄色控制按钮，适配 200 μl 吸头，量程10–100 μl；桔黄色控制按钮，适配 300 μl 吸头，量程30–300 μl。
5 | 磁力搅拌器 | 3 | ★顶板材质：陶瓷涂层，不锈钢或铝选择任意一种； 有效搅拌体积≥10 L； ★从环境温度到320°C的温度范围，温度控制1°C /步； 速度设置从200到2200转/分钟，转速控制为10转/步； 运行时间-1至999分钟和无限模式； ★具有上次运行记忆功能的微处理器控制器； 工作面板尺寸：140 mm，尺寸 (L x W x H)：156 x 248 x 104 mm； 发热量：600W，保护等级：IP 21； 允许环境温度：5 - 40°C，允许相对湿度：80%； 重量：2.2kg，输入电压：110v-2.65A，220v-2.65A； 电机额定输入输出：5-7W，总功耗：610W； ★标准附件包括：1个高强度磁力搅拌棒（25 x 8毫米）、温度传感器探头PT 1000、带有凸台头夹支座支架；
6 | 电动吸引器 | 3 | ★极限负压值:≥0.09MPa(680mmHg)； ★抽气速率:>32L/Min； ★贮液瓶:2500mLx2； ★负压调节范围:0.02Mpa~极限负压值； ★噪声:≤60dB(A)； 电源:AC220V 50Hz； 输入功率:150VA。
7 | 千分之一天平 | 2 | ★量程（g）：≥220； ★实际分度值（mg）：1； ★重复性（≤mg）：±1； ★线性误差（≤mg）：±2； 秤盘尺寸（mm）：≥φ115； 校准方式：外部砝码校准； 操作温度范围：13~30℃； 操作湿度范围：10% ~ 70%RH； ★稳定时间（平均值）：2.5s； 精准等级：II级。
8 | 万分之一天平 | 2 | ★量程：≥220g； ★可读性：0.1mg； ★重复性误差：±0.2mg； ★线性误差：±0.2mg； 显示屏：LCD液晶显示屏； ★校准方式; 内部校准； 可允许的环境条件: 10℃ ~30℃； 环境湿度范围:20-85%相对（非冷凝）； 电源输入电压:AC 220V,50-60HZ； 接口：RS232接口/RS485接口； 秤盘（不锈钢）:≥Φ90m； 称量模式：基本称量、计件称量、百份比称量。
9 | 超声波清洗器 | 2 | ★容量：≥22.5L； ★工作频率：40KHz； ★超声功率：600W或720W可选； ★功率可调:40-100%； ★加热功率:800W； ★温度可调:室温~ 80℃； 时间可调：1-999 min； 网架：有； 降音盖：有； 排水：有；
10 | 移动式紫外线消毒灯 | 1 | 正常工作条件：环境温度:5℃-40℃，大气压力：86kpa~ 106kpa; 工作电源：电压220V ± 22V频率50Hz ± 1 Hz;输入功率：160VA; ★辐照强度:≥107 μw/cm2; 灯臂长度：≥915mm; ★灯臂调节角度：0° -180°; ★适用灯管功率：2 * 30W; 紫外辐射峰值波长为253.7nm; ★安全分类：属于I类B型普通设备. 熔断器规格型号：Model:RF-20 Type:5x20mm 2A 2（个） 应具有良好的启动特性，在 198V供电下10秒钟内完全启动并保持点燃。 ★该消毒机开机5min、15min、30min、45min和 60min后，距消毒机紫外线灯管中心正下方lm处的平均紫外线强度分别为237uw/cm2、222uw/cm2、215uw/cm2、217uw/cm2、218uw/cm. ★该消毒机置于约20m3密闭的实验室中，开机60min，室内空气中臭氧平均浓度为0.035mg/m'，小于0.1mg/m3，（需提供检测报告） ★该消毒机开机作用30min，对位于紫外线灯管下方垂直距离lm的中心处，染于玻片上的金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌及大肠杆菌的杀灭对数值均大于3.00。（需提供检测报告）★该消毒机开机作用90min，对位于字外线灯管下方垂直距离lm的中心处，染于玻片上的枯草杆菌黑色变种芽孢的杀灭对数值大于3.00.（需提供检测报告）
11 | 移动式空气消毒机 | 1 | 外形：移动式； 消毒空间≥100m3；额定循环风量：≥1000 m3/h； 等离子体场强度：8 kV±0.3 kV； 负离子浓度:3×107个/cm3； 工作电源和功率：220V±22V，50Hz±1Hz；功率:≤110W，噪音：≤55dB(A)； ★等离子发生器模块使用寿命≥40000h；（提供检测报告) ★等离子体密度范围：2.16×1018m-3 ~ 7.74×1018m-3；（提供检测报告) ★对空气中自然菌的杀灭率≥90%，对空气中致病菌的杀灭率≥99.9%；（提供检测报告) 可在有人状态下运行，且对人体没有任何伤害； 微电脑程序控制，大屏幕中文显示，触摸感应式按键操作； 高精度时钟芯片控制，触摸式控制面板手动消毒功能及程控自动运行消毒设定，可任意设置开关机时间； 程控定时，显示更直观，程控预约模式可实现9时段预约开关机； 具有一键锁定功能，防止误操作； 具有风机故障及等离子体故障自动报警，整机工作累计计时及滤网清洗提醒等功能； 风量模式工作状态显示，风速高、中、低任意选择； 消毒后空气中细菌总数：部颁Ⅱ、Ⅲ类无菌环境标准； ★提供消毒产品卫生安全评价报告、9001质量管理体系认证证书、45001职业健康安全管理体系认证、14001环境管理体系认证证书、诚信AAA证书。
12 | 等离子清洗机 | 1 | ★清洗舱有效容积：≥4.5 L； 输入电源：220 V／50 Hz； ★ 射频输出：0～150 W（连续可调）； ★射频频率：13.56 MHz； 数字式定时器范围：0～99.99 min； ★极限真空度：≥60 Pa； ★二路浮子流量计：0.2~1.5L/min 量程，方便二种气体按比例混合； 具观察窗：观察清洗仓内辉光状态； 可用工作气体：空气、氩气、氮气或混合气体； VRD-8型单相真空泵。
13 | 单通道注射泵 | 4 | ★稳定精度：± 0.5%； ★复现精度：± 0.05%； 注射器规格（单通道）:0.5μl—60ml； ★流速范围（单通道）:1.26pl/min—88.4ml/min； 注射器规格（双通道）:0.5μl—10ml； 流速范围（双通道）:1.26pl/min—26.02ml/min； 显示:TFT彩色显示，触摸操作屏； 外部连接接口:RS – 485、USB、I/O & TTL、脚踏开关； ★直线推力：16kg(35 lbs)，可调； ★每步电机前进距离：0.069 μm /步； 输入电压：12-30VDC； 电压范围：100-240 VAC, 50/60 Hz, 8 W； 执行标准：CE, ETL (UL, CSA), WEEE, EU RoHS & CB Scheme；
14 | 探头超声细胞粉碎仪 | 1 | 1. 采用节能（数字超声电路）电源技术，可实现连续不间断超声，自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需频繁手动调节设置，占空比可实现0.1-99.9%调节； 2. 带有测试功能，可空载运行，也可隔空超声； 3. 连续超声模式下，超声时间不少于999min；间隙模式下，具备开/关秒冲定时器，超声时间可设置0.1-99.9s，间隙时间可设置0.1-99.9s，总时间（间隙+超声）可设置时间不少于999min； 4. 具备智能微处理控制系统，可存储≥35组的工作预设程序； ★5. 超声变频器采用PCT晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体； 具有自动振幅和脉冲补偿功能，可维持实验过程超声频率稳定，确保探头振幅不因承载变化而变化； ★6. 超声探头采用TC4钛合金材质，独有的材料锻造工艺，探头可靠耐磨； 超声频率：20-25KHz自动追频，自适应； 超声标称功率：650W，功率可调：0～100%，步进1%； ★7. 覆盖0.1～250ML处理体积，随机标配6号变幅杆，同时可选配2mm、3mm、8mm、10mm、13mm直径变幅杆，满足不同处理对象和处理量需求； ★8. 变幅杆自动识别，更换变幅杆无需手动调节； 仪器具有超电流、超电压、超温报警功能； ★9. 制冷功能自带制冷功能，无需外接制冷装置,制冷温度:-4℃~室温； 隔音箱材质为SPCC优质钢板，尺寸312*334*510mm，一体式氩焊成型，内置隔音棉，易清洁且有效降低工作过程噪音影响。内置照明功能，可选配紫外杀菌功能以及自动升降平台，隔音箱可升级成低温循环功能 ★10. 整机配置：一体式超声破碎机主机1台；密闭换能器器及钛合金探头1套；铝合金升降台1个；专用工具包1套；照明灯1套；温度探头1个；标配蓝牙遥控器进行升降台的远程升降及超声开关操作； 标配:2ml、50ml制冷适配器;选配:0.2ml、0.5ml、5ml、10ml、15ml制冷适配器； 11. 电源：220V,50Hz,常规实验室环境。
15 | 蠕动泵 | 5 | ★转速范围：0.1rpm-100rpm,正反转可逆 ★转速调节分辨率：0.1rpm 控制方式：支持外部信号控制和通信控制 ★显示方式：液晶屏同时显示流量和转速 流量矫正：自动进行流量校正 外控功能：启停控制、方向控制、速度控制(4-20mA、0-5V、0-10V可选) 通信接口：RS485 ★掉电记忆：重新上电后可按照掉电前的状态继续进行工作 全速功能：一键控制全速工作,用于填充、排空等 适用电源：AC220V士10%/50W 工作环境温度：0°C~40°C 工作环境相对湿度：<80% ★防护等级：IP31
16 | 桌面微型紫外光刻机 | 1 | 曝光光源：紫外 LED ★光源波长：365nm; ★曝光面积：4 英寸、6 英寸可选； 曝光方式：单面接触式定时曝光； ★曝光分辨率：2um； ★曝光强度：30~120mW/cm2 可调； 曝光不均匀性：≤5%； 光源平行性：≤2°； ★光源寿命：≥20000h； 电源输入：AC220V±10V，50HZ。
17 | 烘胶台 | 2 | ★加热面板尺寸：≥Φ170mm，适合最大6”圆晶； ★控温范围：室温~250℃； 温度分辨率：0.1℃； ★控温精度：±0.2℃； 温度均匀性：＜ ± 1%； 重量：4kg； 电源输入：AC220V，5A； 加热功率： 800W；
18 | 台式匀胶机 | 1 | ★转速范围:100-9999rpm，可调； 转速分辨率:1rpm； ★加速度可调范围:100-9999rpm/s； 最大单步步长:3000s； 时间分辨率:1s； 宽电压适用:AC100-230V； 输入：中英文可选； ★可选单步或多步运行； ★标配10mm、25mm、2英寸三种直径规格真空载物盘。
19 | 通用电泳仪 | 2 | ★1.输出范围：电压10–500 V；电流0.01–2.5 A；功率1–500 W; ★2.输出类型：恒流、恒压、恒功率、伏特小时控制（99000 V-hr）; 3.可定时1分钟~99小时59分钟; 4.有暂停/继续功能;; 5.屏幕显示：128 x 64像素，亮背景，图形液晶显示 6.可编程方法：储存9个方法，每个≥9个步骤; ★7.有断电后自动恢复; 8.安全性能：空载监测；荷载突变监测；过载/短路监测；地面漏电保护；过压保护过载/短路监测; 9.可叠放,节省实验室空间; 10.输出插孔：4对并联;
20 | 基础电泳仪 | 2 | ★1.输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；功率75 W (最大)。 2.输出类型：恒压或恒流，可定时1-999分钟。 3.有暂停/继续功能。 ★4.有断电后自动恢复功能。 5.输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳。 ★6.安全性能：空载检测；荷载突变监测；过载短路检测；过压保护。
21 | 小型垂直电泳槽 | 4 | ★1.配置要求：电泳槽，玻璃板，灌胶系统，上样引导装置，电泳梳。 2.同一槽内可同时进行 4 块 SDS-PAGE 凝胶的电泳实验。 ★3.胶面积：不低于8.3 x 7.3 cm；短玻璃板：不低于10.1 x 7.3 cm；（允许正负 5%误差）长玻璃板：不低于10.1 x 8.2 cm（允许正负 5%误差）。 4.玻璃板：封边垫条永久性地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶。 ★5.灌胶系统：平行排列的设计能同时看到正在灌制的两块凝胶，弹簧杠杆设计使得软橡胶衬垫产生良好的密封性。 6.上样引导装置：防止泳道的遗漏上样或重复上样。 7.电泳梳：特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免在灌胶过程时的空气接触，保证均一的凝胶聚合。 ★8.模块化：可换置转印（western blot）等模块。
22 | 小型转印槽 | 4 | ★1.配置要求：转印夹，海绵垫，冷却芯、电泳槽。 2.参数设置灵活。可以 200V 电压转移，仅需 1 个小时，也可以 30V 过夜转移。 3.在低压下也能获得高效、稳定的转移。 4.具有超冷却芯，可用于酶(4℃)或高强度转移，即使进行 24 小时的转移也不存在缓冲液消耗的问题。 ★5.阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢，能比其它电极产生更高强度的电场。 6.最大胶尺寸：不低于7.5×10 cm；（允许正负 5%误差）缓冲液体积：450 ml；胶容量：2 块小胶。
23 | 化学发光成像仪 | 1 | 1．机箱 1.1 机箱：双层PC/ABS材质暗箱，电脑实现全自动控制，确保完全密闭 ； 1.2 外围尺寸：≤45×76×40cm ； 1.3 电源：220V/50HZ 。 2．高灵敏度制冷CCD相机 ★2.1 CCD相机：原装进口品牌高分辨率、数码科研级深度制冷CCD相机； 2.2 CCD芯片：不低于Sony ICX 695 ； 2.3 制冷方式：三级-半导体制冷 ； ★2.4 制冷温度：绝对温度≤-30℃，动态实时显示CCD制冷温度。需提供该产品核心部件制冷CCD相机原生产商官方证明文件； 2.5 像元尺寸：≥4.54um×4.54um ； 2.6 CCD阵列：≥2688×2200 ； 2.7 像素合并：1×1，2×2，3x3，4×4（Normal、Standard、High、Super） ； 2.8 图像分辨率：≥600DPI ； 2.9 感光效率：peak QE ≥75% ； ★2.10 暗电流：≤0.00015 e-/p/s. @ -30℃ 图像背景噪音更低，大大提高图像清晰度； 2.11 读出噪声：≤4e- RMS at 650 kHz ； 2.12 线性范围：16 bit（0-65535灰阶）； 2.13 数据传输：USB3.0图像传输线及专业级串口控制线，保证数据传输及控制更加稳定可控。 3．镜头 ★3.1 原装进口F值≤0.8，高清晰大口径高通透电动镜头，可通过电脑实现焦距调整。 4．光源 4.1 LED反射灯×2 ； 4.2 紫外透射光源302nm，自动定时关闭，开门自动关闭紫外，防止紫外线泄露； 4.3 反射紫外光源254nm、365nm； ★4.4 双侧三色RGB荧光激发光源：蓝光、绿光、红光，可进行多色荧光检测。 5. 样品平台 ★5.1 导轨式双位载物样品平台，兼容拍摄样品厚度0.01-10cm ； 5.2 拍摄面积：≥20cm×20cm 。 6. 全自动滤光片轮 ★6.1 全自动≥5位滤光片轮，一键式切换，方便各种实验操作 ； 6.2 滤光片：不少于590nm、535nm、605nm、699nm四个滤光片 。 7. 文献 ★7.1 使用该型号产品在CNS顶级科研杂志上发表不少于3篇署名文章。 8. 图像采集分析软件 8.1 TanonImage图像采集和分析软件，可实现拍摄、分析等功能； 8.2 全中文软件，自动识别8bit、16bit的图像； 8.3 实现图像采集，可用于核酸电泳凝胶图像、化学发光图像和多色荧光图像的采集； 8.4 实时图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作，方便拍照及分析同时进行，互不干扰； ★8.5 具有自动曝光功能，可以实时自动曝光，具有序列图像保存功能，无需单张图片分别存储； 8.6 具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理，具有加注功能，可添加各种格式的文字注释或符号； ★8.7 可进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，相对含量百分数分析，绝对浓度、密度计算，分析数据输出至Excel及TXT文件； 8.8 具有点杂交和菌落计数分析功能，可进行菌落克隆计数、菌落面积分析与排序； 8.9 图像叠加分析功能：可对两个图像进行合并显示，并进行分析； 8.10 图像输出格式：8bit Tif、16bit Tif、bmp、jpg等。 9.台式电脑一台。 10. 提供设备生产厂家针对本项目的盖章技术证明文件（彩页）和售后服务承诺书。
24 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 1.样本通量（孔）： 96孔0.2ml模块； ★2.反应体系： 96孔0.2 ml模块：10-100uL； 3.温控模块最高升降温速率：3.5℃/秒； 4.温度均一性：0.4℃； 5.热循环系统：Peltier帕尔帖半导体； 6.反应运行时间：<40分钟运行； 7.线性动态范围：10 logs； ★8.分辨率：在单重反应中可区分1.5倍拷贝数差异； 9.灵敏度：最低 1 拷贝； ★10.支持的染料：FAM™/SYBR™ Green, VIC™,/JOE™/HEX™/TET™, JUN™, ROX™,Texas Red™，以上染料出厂前进行校正，支持SYTO9染料； ★11.仪器自带存储：不小于10GB，（相当于2000-2500运行文件)； 12.光源类型：高亮度白光半导体光源(工作寿命>5年) ； ★13.被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差； ★14.荧光通道数：96孔模块支持不少于3色激发光通道和3色检测光通道； 15.光学激发检测范围：450–600 nm/500–640 nm； ★16.数据采集：CMOS采集器，所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差； 17.互动触摸屏：仪器自带触摸屏，并可查看实时荧光定量PCR实验； ★18.云服务平台：基于网络浏览器的云服务平台，可随时随地连接、分析、共享数据； 19.数据通信接口：USB， Wi-Fi，云服务平台； 20.外围设备：可选配二维码阅读器（通过USB连接） ； 21.系统配置方式：单机运行， 连接电脑，或连接云服务平台； 22.分析软件登录途径： Windows™ 10 系统的台式机；网络浏览器（在普通PC or Mac™ 电脑上）； 23.程序运行：预先优化的程序或客户自己设计程序；运行程序支持手动暂停； 固定的工作流程； 24.MIQE 指南：实时荧光定量PCR标记语言(RDML) 导出格式 ； ★25.单块反应板分析功能：绝对和相对定量基因表达分析，基因分型分析， 阴阳性鉴定，高分辨率熔解曲线分析（HRM）等； 26.多块反应板分析功能：基因表达分析，基因分型分析； 27.设备支持开放的试剂盒； 28.基本配置和附件：荧光定量PCR主机1台；软件1套；电脑一套；安装验证试剂盒。
25 | -20℃医用低温箱 | 4 | 1. 工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度：20-80%，电压：198V~242V ，频率50±1Hz。 2. ✱样式：立式单门，发泡门设计。 3. ✱有效容积（L）：≥260升。 4. 外部尺寸（宽*深*高mm）：≤750*710*1850(把手+外挂锁）。 5. 内部尺寸（宽*深*高mm）：≥500*450*1220。 6. 净重/毛重（KG）：87/102。 7. 内部结构：≥7个ABS抽屉，分类存储，耐腐蚀，强度大耐冲击。 8. 搁架式蒸发器，确保箱内温度均匀性。 9. 发泡层厚度≥100mm，高效锁冷。 10. 压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效静音。 11. 采用无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。 1. ✱制冷剂：采用环保制冷剂，稳定可靠，根据国标GB/T20154-2014要求，铭牌上要标注制冷剂的名称及装入量。 12. ✱精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。 13. 声光报警系统：高低温报警、箱内传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全。 14. 运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。 15. 箱体材质：箱体采用优质钢板，经过防腐磷化、静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和。 16. 内胆材料：Hips内胆，经久耐用、便于清洁。 17. 标配一个测试孔，方便监测箱内温度。 18. ✱设备稳定运行后，温度均匀性、波动值均≤1.5℃，提供具备CMA标识的省级或省级以上第三方检测报告。 19. ✱正常稳定工作时，噪声＜45dB（A）,提供具备CMA标识的省级或省级以上第三方检测报告。 2. ✱开门1分钟后，箱内回温到-25℃时间≤10min，提供具备CMA标识的省级或省级以上第三方检测报告。 20. 箱体标配暗锁，确保箱内样本安全。 21. 贴心升级助力式把手，符合人体工程学设计，存取毫不费力。 22. 箱体标配外挂锁扣，方便多人管理，确保箱内样本安全。 23. ✱产品具备医疗器械注册证。 24. ✱制造商具备医疗器械生产许可证、ISO 体系认证（13485/9001/14001/45001/27001/20000）。 25. ✱整机质保五年。
26 | 2～8℃医用冷藏箱 | 2 | 1、立式对开门设计，有效容积≥1056L; 2、采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃。LED温度显示，控制&显示精度0.1℃，方便用户比较两者，确保冰箱运行在正确温度，更强的场景适用能力，2-8℃宽温区正常运行。 ★3、风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为2-8℃），精准控温，经30点严苛测试，温度均匀度±1.5℃。 ★4、双瀑布双风机式循环系统，全铜蒸发器，实现高效循环、温度均匀分布。 ★5、标配12个10mm高密度间隔蘸塑搁架，小体积物品放置更安全，充分利用空间，满足用户存放要求，标配12个价目条。 ★6、采用双层中空LOW-E玻璃，智能门体防凝露，门体加热由环温环湿智能控制，25℃、75%湿度下无凝露。 7、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧，匹配铝合金拉丝把手，符合人体工程学设计，开门更轻松。 8、具备3种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警接口。报警功能齐全：环温高温报警、冷凝器高温报警、高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、低电量报警（电池电量低）、数据通讯故障（主控板）、开门报警。 ★9、采用中背压变频压缩机，传热温差小，载冷能力强，温度更均匀，化霜温升小。 10、匹配蒸发、冷凝双直流静音风机，运行静谧无声。 11、采用R290碳氢环保制冷剂。 12、整机噪音低至47dB(A)，日能耗6kW·h，（去除电加热后日能耗约2.4kW·h）。 13、标配后备电池，断电后报警并继续显示箱内温度不少于48小时需求。 14、7路传感器：内置上部温度、下部温度、控制温度、蒸发器温度、冷凝器温度、环境温度、环境湿度共7路传感器。有效保证温控的准确性。可通过按键组合调阅湿度数据。 15、箱内标配LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。 16、选配4G物联模块（与RS485二选一），可通过手机端远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况，可设置短信、电话、公众号，三种云端报警模式，第一时间保障存储安全。 17、标配USB模块，默认导出未导出过的数据，最多导出12个月，数据PDF格式，方便追溯查询。 18、选配RS485，预设Modbus协议，可实现多台设备组网，随时监控设备运行状态。 ★19、支持一键报警检测功能，及温度最大值最小值查看。 20、可选针式/热敏打印机，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印定义时间段数据。 21、标配门锁，用户可自行加装锁具，实现双锁管理，更安全、更放心。 22、整机配备2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度。 23、四个万向脚轮，前面两个脚轮带止刹功能，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便。 ★24、需提供由制造商出具的五年免费质保承诺函。
27 | 液氮罐 | 1 | 一、功能用途： 1.1、为细胞等生物样本提供低温储存 二、技术参数： *2.1、箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料 2.2、液氮容量：≥111 L 2.3、液氮罐瓶颈:小于22cm 2.4、标配4个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管4000个 2.5、冻存架采用悬挂及隔箱设计，编有索引的架子和盒子可以减少存取样品的时间适合手工和计算机库存管理 *2.6、安全锁扣设计，防止他人擅自开启 2.7、罐体高度*直径:不大于96*56cm 2.8、空罐重量：不大于38kg *2.9、具有安全锁扣设计，充分保证样品安全 2.10、符合CE认证 三、设备配置： 3.1、主机一台 3.2、配套冻存架4个
28 | 小型液氮罐 | 2 | 液氮容量：≥50 L
29 | -80℃超低温冰箱 | 2 | 1. 环境温度10-32℃、环境湿度≤80%、电压：220V±10%，频率50±1Hz 2. 样式：立式，单门 3. 有效容积(L)：568 4. 温度控制：高精度微电脑温度控制，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃ 5. 箱体材料：冷轧喷涂钢板 6. 内胆材料：304镜面不锈钢内胆 7. 箱内标配3层304不锈钢搁架，搁架承重≥49kg 8. 标配4个发泡内门，每个内门都配有压紧式把手 9. 外门标配4道门封，内门一道门封，门封采用硅胶材料，最低耐温-100℃ 10. M型金属一体式把手，符合人机工程学，单手实现开关门。 11. 标配机械锁，可加挂锁 12. 微电脑控制，配置2英寸LED屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，能设定高低温报警，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色 13. 具有数据下载功能，可以通过USB接口下载箱内温度、温度报警记录等 14. 多重保护系统：开机延时保护、压机高温保护、过电流保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护 15. 多重报警系统：（声光报警方式）高低温报警、开门报警、断电报警、冷凝器高温报警、环温报警、电池电量低报警、通讯故障报警、传感器故障报警，选配远程报警接口 16. 进口品牌压缩机；进口低噪音风机。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停 17. 存储安全：独立两套系统，可以保证一套系统出现故障时，另外一套系统还能保持-80℃的状态下稳定运行 18. 25℃环温时，机器从空载降温到-80℃时间≤2.9h 19. 保温材料纳米薄膜VIP板，厚度≥25mm,LBA发泡剂保温层，保温层厚度90mm 20. 25℃环温时，机器断电后，从-80℃回温到-50℃的时间≥4.5h 21. 空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间≤27min 22. 标配USB模块，可记录箱内实际温度等数据长达10年以上 23. 标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥52小时 24. 标配门框自动防凝露功能，减少门框结霜现象 25. 配置减噪措施，噪音≤65db(A) 26. 在具有TUV/UL认证的实验室里按照国家标准在箱内不同区域布置4个点测试温度均匀性，温度均匀性≤5℃ 27. 无螺丝钉固定式、可拆卸防尘网罩 28. 底部带有万向轮和调节脚，方便移动和固定 29. 具有可加热泄压阀，可满足短时间内连续开门 30. 配备至少两个测试孔（25mm），方便实验使用和监控箱内温度 31. 验收合格后，整机免费保修5年，终身维修 32. 接到维修通知后，1小时内响应，24小时内实施维修服务 33. 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候均可享受到终生的免费咨询服务
30 | 超纯水机 | 1 | 1 实验应用 产出的实验室一级超纯水可应用于：各种化学分析仪器（如HPLC / LC-MS / ICP-MS等）、生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学、基因测序等）。 2 系统以经过EDI、RO或蒸馏技术处理的纯水作为进水，生产制备超纯水。实验室一级超纯水产水水质： 2.1:产水电阻率:18.2 MΩ.cm @ 25℃ 2.2*:TOC含量:≤2 ppb; 典型值≤ 5 ppb 2.3*:微生物:<0.005CFU/mL 2.4:直径大于0.2 μm的颗粒物数量:<1/mL 2.5:热源含量:<0.001 Eu/mL 2.6:RNases:<1 pg/mL 2.7:DNases:<5 pg/mL 2.8*:蛋白酶:<0.15 μg/mL 3 主机 3.1智能化操作系统，操作界面设计如同手机或平板电脑一样直观，所有信息一触即得。自动耗材更换信息提示，所有操作步骤有图文引导，简洁高效。 3.2* 系统使用新型更小颗粒的离子交换树脂，能够生产更佳的水质，并提供出厂质量证书 3.3 纯化柱具备识别芯片，系统自动识别和记录耗材使用及更换记录。旋转卡扣式安装技术，任何人都可以进行简单安装。 3.4* 标配172nm氧化紫外灯，采用无汞环保设计，有效降低TOC水平至2ppb以下。 3.5* 内置独立在线TOC检测模块，检测范围0.5-999ppb，检测精度±0.1ppb；符合USP和EP适应性测试的要求。附原厂校验证书。 3.6 产品是在ISO 9001 和ISO 14001 注册的生产现场内生产的，并可提供相应证书。 4 取水装置 4.1* 独立的取水手臂集成5寸彩色触摸屏，内置流量计，两种取水功能选择：定量取水范围：20mL～100L，辅助定容取水范围：50mL～5L。系统最多可以连接4个取水臂，提供2米或5米的管路和数据线。 4.2 同时可以通过取水臂和脚踏开关取水，从逐滴到最大2 L/min连续可调， 8种取水流速可选。 4.3* 有5种以上终端精制器可供选择配置，适用不同实验水质的要求，并提供原厂质量证书。每个终端精制器都带有芯片，系统能自动的识别类型和使用状态。 5 监控系统 5.1 系统水质监测采用高精度的在线电阻率仪，电池常数0.01cm-1, 提供电阻率检测器原厂检验证书模板，随主机提供电阻率检验证书原件。 5.2 在线检测超纯水中的TOC. 检测范围:0.5-999ppb; 检测精度±0.1ppb,，符合USP和EP系统适应性测试。 6 软件系统 6.1独立的取水臂集成5寸彩色触摸屏，提供包含中文在内的多种语言和多客户登录管理功能，具备水质显示，取水功能设置，系统设置、维护引导，信息和历史记录等功能。 6.2 全面的数据管理系统，可为最近30天的事件提供图文预览；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。系统可以存储长达2年的水质数据。 6.3 可以通过其他移动设备（手机或平板电脑等）实现对系统的远程监控和远程诊断，方便操作，极大的缩短解决故障时间。 7* 可提供多种类型的服务计划 该计划包括具有IQ,OQ,MP（维护程序）和PQ文件示例的确认文本、验证、质量和校准证书有助于满足GLP和cGMP的合规性。
31 | 电动移液器 | 3 | 吸液速度：25mL<5s(6档) 排液速度：电动/重力 电池：可更换锂离子电池 电池使用时间：可间歇工作12小时以上 充电时间：4-5小时 移液管种类：料管或玻璃管(0.1-100mL);巴斯德消毒管 过滤器：疏水性滤膜
32 | CO2培养箱 | 2 | * 1、直热式，六面加热，内容积：≥ 184升 2、CO2调节范围：0-20% 3、CO2传感器类型：TC 热导传感器，可靠性强且耐用。 4、温度控制范围: 高于室温5℃-50℃ 5、LED显示器：显示温度和二氧化碳浓度，信号变化指示各种警报状态 *6、内置空气过滤系统，有助于防止培养物受到空气中污染物的影响。它每隔 60 秒对整个腔室内的空气进行一次过滤。 * 7、箱体门关闭后5分钟内达到空气质量100级，并且屏幕会显示“Class 100”，（需提供空气质量白皮书）。 8、门开关具有自动CO2截流功能，最大程度减少CO2流失。 9、气体进口均有过滤器，最大程度减少箱内污染机会。 10、标配独立超温报警、气体浓度声光报警功能。 11、温度控制精度: ±0.1℃ 12、温度均一性: ±0.3℃@37℃ 13、温度控制精度：优于±0.1% 14、相对湿度：环境湿度95%@37℃ * 15、具有高温灭菌功能，灭菌温度：≥140℃ 16、灭菌时间：≤14小时 *17、证书：空气质量认证白皮书、CE 18、自验收合格之日起，设备整机质保一年。 19、生产厂家或代理方技术人员需对操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修。
33 | 生物安全柜 | 2 | 1 产品认证：CFDA III类医疗器械注册证； 2 气流模式：达到30%外排，70%循环 3 下降、流入气流速：下降气流平均流速0.35±0.025m/s；进气流平均流速0.53±0.025m/s 4*过滤效果：两块ULPA超高效微皱褶无间隔过滤器，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率 5 *洁净等级：ISO 14644.1标准 Class 3，美国联邦标准 209E Class 1 / M1.5，AS1386 Class 1.5， JIS B9920 Class 3，BS5295 Class 3，KS27030.1，VDI2083和AFNOR X44101 Class M10,000 6*风机系统：DC ECM风机系统，具有阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速 7 控制器系统：微电脑控制器，实时显示安全柜运行参数：安全柜的进气流，沉降气流在显示屏上实时显示；可显示滤器寿命，温度，紫外灯寿命，前窗高度状态提示；有一般用户，管理员和工程师三种使用权限；当气流有波动时提供声光报警。 8 柜体：5度角倾斜式人体工程学设计 9操作台面：一体成型不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝，不会累积污染物；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作。 10 操作室：工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计，便于清洁 11 操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线、双层覆膜，不会引起操作者的视觉疲劳 12 *柜体涂层：柜体外部IsocideTM含银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生 13 照度：>1200Lux，荧光灯位于非污染区域 14 噪音：噪音≤65dBA 15 搁手架：整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸 16、电源插座及水气接口：两个电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧； 17、支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动。也可选配高度可调的支架以使工作台处于不同操作高度 18、必备配件、附件和专用工具； 19、技术文件：供货方提供操作使用、安装、维护维修手册； 20、技术服务和培训：供货方免费现场仪器安装、调试和培训。 21、人员防护：采用YY0569的方法去检测，碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1*105 22. 产品保护：用YY0569的方法去检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤5CFU 23. 交叉污染保护：用YY0569的方法去检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤2CFU
34 | 超净工作台 | 2 | 符合中国CFDA的YY/T 1539-2017《医用洁净工作台》的要求，具有II类医疗器械注册证。 ◆ 采用了独特技术的任意定位移门系统。 ◆ 前端曲面一体成型的不锈钢作业台面，易清洁，操作舒适，减轻疲劳。 ◆ 高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器运行状态，并提供故障报警。 ◆ 具有高效率、低能耗的风量可调送风系统；LED照明和杀菌系统、移门和杀菌系统安全互锁。 ◆ 每一台洁净工作台都按照标准单独进行了安全性和产品性能的工厂测试。 空气洁净度 ISO 5级, 100级 平均风速(m/s) 0.33±0.03 噪声(dB(A)) ≤62 照度(Lx) ≥300 电源 AC220V, 1φ, 50Hz 额定功率(W) 500 重量(Kg) 200 工作区尺寸(W1XD1XH1)(mm) 1140X630X720 外形尺寸(WXDXH)(mm) 1300X830X1780 高效过滤器规格及数量 610X610X50X② 沉降菌浓度 - ≤0.5cfu/皿·0.5h 适用人数 双人单面
35 | 细胞计数仪 | 1 | 1、 一体式细胞分析仪 2、 工作电压、频率:110-230 V，50-60 Hz 3、 外形尺寸(长x宽x高)mm:240x220x285mm;重量:4kg 4、 载物台:软件操控载物台自动取样，精确移动控制。 5、 *储存:128G 内存， 6、 光源:采用长寿命高亮度LED 冷光源，寿命>3万小时。 7、 *8 英寸LCD 液品显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作。 8、 镜头:500万像素CMOS。 9、 单次可自动检测样本，最大通量为5个。 10、 *对焦方法(1)细胞计数：固定焦距，无需手动调焦，避免了人为误差。 (2)多耗材分析：手动调焦，观察拍照。 11、计数模式:支持明场、台盼蓝染色2种计数功能。 12、*多种实验类型:台盼蓝计数，血球计数板计数、汇合度分析，类器官分析等。 13、*细胞直径可测范围:2~180um，类器官可测直径范围≤800um 14、*针对不同直径的样本，可采用光学变倍技术进行最适测量，支持5X, 6.6X,8X放大倍数。 15、细胞浓度可测范围:1x104-3x107 个/mL 16、上样体积:20μL(10μL样本+10μL染料) 17、检测耗时:台盼蓝计数时间<20 秒。 18、*兼容耗材:Countstar细胞计数板，血球计数板，3.5/6/10cm细胞培养皿，T25培养瓶及4槽或者8槽腔室载玻片等 19、*单次实验，细胞计数最大通量5 20、采样方法:自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数 21、分析结果:稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率等参数。 22、分析精度:5倍放大，细胞浓度为5x10^5~1x10^7个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。6.6倍放大，细胞浓度为1x10^6~2x10^7个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。8倍放大，细胞浓度为1x10^6~3x10^7个/ml，且状态良好，CV值应≤5% 23、辅助功能:数据再分析、计算器、细胞标识、CTC 图表。 24、图像采集:图像可进行多通道叠加，图像可调节亮度。 25、数据呈现:Excel、PDF、JPG 26、数据导出:U盘，联网
36 | 恒温振荡器 | 1 | 最大容量：6×1000ml（可自由调换） 振荡频率：40~300 P、R、M 无极可调，自动保持（数显） 恒温范围：从室温＋5℃~60℃（数显） 噪声：最高速运转，机前1 米A 声级＜50db 灯光：内装有普通照明灯，可对箱内进行光照处理 整机功率：300W 加热器250W 电源：单相220V 50Hz
37 | 冷冻干燥机 | 1 | 功能和特点： 1.*奥氏体（316L）医用级不锈钢方型冻干仓（非钟罩式），原位预冻、干燥。仪器采用桌面式箱体设计（非传统落地式），结构紧凑、体积小巧，整机体积≤0.6m³。 2.冻干箱门采用有机玻璃材料，耐腐蚀、透明度高，可清楚的观察样品冻干的全过程。 3.*内置液压系统，满足客户西林瓶冻干真空状态下的封装需求。（选配） 4.隔板智能控温系统，中间介质传导，控温更精确，板层温度均匀，无温度过冲现象发生。 5.实时显示真空度、冷阱温度、样品温度、隔板温度，可在运行过程中查看温度和压力数值。 6.冻干曲线优化控制技术，可在预冻阶段控制降温速率，同时可在升华及解析干燥阶段控制样品升温速率及当前阶段真空度值。 7.真空度智能调节，升华及解析干燥过程进行真空度调节，避免特殊物质起泡、吹瓶并加快冻干速率。（选配） 8.*人机交互系统： 显示器：13.3寸高清智能彩色、液晶电容触摸屏（非PLC控制+电阻屏组合） 分辨率：1920*1080 EMMC:8GB 视角;ISP全视角 亮度：250cd/m2 触摸形式：全贴合10点电容式 防护等级：IP65防水防尘 软件系统：安卓主流操作系统（非PLC控制），操作便捷，可通过usb导出实验数据与操作日志，数据可溯源，符合审计追踪要求。 9.*JD lyophilization 操作系统。中英文语言切换，简洁，易用。可以编辑、保存1000条以上的工艺配方，每组配方包含50个控温区段。实验中途可以暂停实验，修改实验参数。 10.冻干数据自动保存，实时查看，历史复现，冻干过程清晰可控。 11.冷阱自动化一键除霜，除霜时间可设置。 12．按照比例调节多种气体掺杂功能(选配) 13.账号权限管理（三级用户权限管理），用户名加密码形式登录，以保证仪器的实验数据更加真实、安全、可溯源。 14.声光报警系统：具备环境温度实时监测、温度过高报警、压缩机过热保护报警；真空压力异常报警功能，报警记录可查看。 15.物联网远程控制系统，配备wifi无限功能，JD-A手机APP软件可实现对设备反控和实时监控,可跨地区，不限距离，便于用户24小时了解仪器的使用情况，实现“安心实验，安全实验”。 技术指标： 1.冷阱温度：-85℃ 2.真空度 ≤5Pa(空载) 3.惰性气体回填： 0.2um 4.隔板尺寸： 230*365mm 5.隔板层数： 3层 6.*隔板控温：-50℃-+60℃（空载，环境温度≤25℃） 7温度传感器：PT1000*3个 8.最大凝冰量：6kg 9.抽气速率：2L/s 10.*冻干面积：0.25㎡ 11.板层间距：60mm 12.冻干仓尺寸：359X450X364mm 13.输出功率：2.8KW 14.外形尺寸：： 630*740*850mm 15.配置说明：桌面型箱式冷冻干燥机主机一台，飞越真空泵一台，相关链接附件一套，操作说明书一份。外挂瓶50ml/100ml/250ml/500ml*4（选配）；共晶点测试仪（选配）
38 | 桌面型3D打印机 | 1 | 技术：熔融沉积型 打印尺寸（长*宽*高）： 单喷嘴模式：325*320*325 mm³ 双喷嘴交集：300*320*325 mm³ 双喷嘴并集：350*320*325 mm³ 热端：全金属 挤出机齿轮：硬化钢 喷嘴:硬化钢，喷嘴最高温度350 ℃ 支持喷嘴直径：0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm 耗材直径：1.75 mm 支持打印板类型：纹理PEI 打印板、光面PEI 打印板 热床支持最高温度：120 ℃ 工具头最大移动速度：1000 mm/s 工具头最大移动加速度：20,000 mm/s² 热端最大流速：40 mm³/s（测试参数：单层外墙的 250 mm 圆形模型；拓竹 ABS；280 ℃ 打印温度） 腔温控制：支持主动腔温控制，最高可控腔温65 ℃ 支持耗材类型：PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF 传感器：实况摄像头、喷嘴摄像头、俯视摄像头、工具头摄像头 电压：100-120 VAC / 200-240 VAC，50/60 Hz 最大功率*：2200 W@220 V / 1320 W@110 V 存储：内置8 GB EMMC，支持外挂U盘 操作界面：触摸屏、手机端App、电脑端应用 激光类型：半导体激光器 激光波长 雕刻激光：455 nm ± 5 nm 蓝光 测高激光：850 nm ± 5 nm 红外光
39 | 高精度流控仪 | 1 | 1. 输出通道：4通道 2. 压力输出接口：快接接口（母） 3. 独立通道数：4 4. 压力输出：0~200mbar和0~2000mbar，内置气源 5. 压力精确度：0.25%（满量程） 6. 压力稳定性：<0.05% 7. 压力稳定时间：<0.2s（无外接负载） 8. 试剂兼容性：试剂与压力控制器无接触，兼容任何流体 9. 电源：220V，50Hz 10. 软件：内置触摸式软件界面，无需另配电脑 11. 通信接口：USB 接口 12. 流量监测与控制：外接流量传感器实现实时流量监测与控制
40 | 激光焊接机 | 1 | 激光功率: 20W 波长约:2000nm 焊接范围: 70*70mm 最大振镜速度：≤ 1000mm/s 重复精度：0.01mm 焊线宽度: 按客户产品要求 安全保护装置: 接地 电源：220V，50Hz
41 | 超微量紫外分光光度计 | 1 | 1. 显示：7寸高清电容触摸屏和操控程序,不需电脑联机,单机即完成样品检测和数据的存储 2. 光源：氙闪光灯；比色皿模式(oD600测量)\荧光计模式：LED发光二级管 3. 波长范围： 200-800nm； 4. 样品体积：0.5-2ul 5. 光程：0.05mm、0.2mm(高浓度测量);1.0mm(普通浓度测量) 6. 检测器：2048单元线性CCD阵列 7. 波长精度：1nm 8. 波长分辨率：≤3nm 9. 吸光度精确度：0.003Abs 10. 吸光度准确度：1%（7.332 Abs at 260nm) 11. 吸光度范围(等效于10mm)：0.04-300A; 12. 检测时间：＜8S 13. 核酸检测范围 ：2-15000ng/ul(dsDNA) 14. 数据输出方式：USB 15. 荧光计模式：灵敏度dsDNA:0.5pg/ul，线性度R2>0.995，稳定性<1.5%
42 | 荧光倒置显微镜 | 1 | 1、光学系统：无限远光学系统，齐焦距离为新国际标准60mm。 2、显微镜基座稳定性好，一体化机身设计，双目观察筒，可扩展显微成像系统，0/100%、100%/0分光棱镜，双目筒可转动调节方向。 *3、机身内置长寿命高强度LED透射照明光源，寿命长达20000小时。复眼透镜照明，视野亮度均匀。 4、调焦系统：行程8.5mm，同轴粗微调，粗调每圈37.7mm，微调每圈0.2mm。 5、聚光镜：NA0.3长工作距离聚光镜（75mm工作距离）。 6、目镜：10倍目镜，视野：22mm，两个目镜都可以调节曲光度。 *7、平场荧光相差物镜4X，N.A. 0.13, W.D. 16.4mm，PHL。 *8、平场荧光相差物镜10X ，N.A. 0.30, W.D. 15.2mm.PH1。 *9、长工作距离超级平场荧光相差物镜20X，N.A. 0.45, W.D. 8.2-6.9mm，PH1, 带培养皿底部厚度矫正范围0-2mm，PH1。 *10、长工作距离超级平场荧光相差物镜40X， N.A. 0.60, W.D. 3.6-2.8mm，带培养皿底部厚度矫正范围0-2mm，PH2。 11、多功能拓展XY移动载物台，载物台行程126（X）×78（Y）mm，带培养皿适配器，可直接放置多孔板，带固定装置，可使用培养皿、多孔板、切片等。 *12、落射荧光装置：内置长寿命固态激发光源，波长： 385nm、470nm和560nm，寿命长达10000小时，复眼照明，荧光光强记忆和管理功能。 *13、机身内置荧光转轮：荧光转轮切换时，光源模块可自动同步切换 。 14、荧光滤色块： 蓝色滤色块：激发390/38、发射475/90 绿色滤色块：激发470/40、发射534/55 红色滤色块：激发550/25、发射630/38 15、显微成像及图像处理系统：与显微镜同一品牌,彩色相机； *15.1、有效像素：590万。 15.2、1/1.8英寸彩色CMOS芯片。 *15.3、最高分辨率2560*1920。 15.4、能同步显示和静态捕捉图像，同步显示23帧/秒完整图象。 15.5、高性能信噪比，可捕捉良好的图像。 *15.6、最高采集速度：37幅/秒。 *15.7、0.63X C接口。 16、专业图像分析软件； 16.1.控制相机拍摄，可同时拍摄X、Y、Z图像 16.2.大图拼接，图像对比。 16.3.图像处理： 16.3.1.图像和通道的对比度，亮度，Gamma（伽马值）调节 16.3.2.白平衡矫正 16.3.3.RGB色调、饱和度调节 16.3.4.通道混合，通道Ratio，通道算术，通道抽取/合并，通道间相对位置矫正 16.3.5.图像平滑，锐化，中值滤镜 16.3.6.形态学处理:开放，关闭，扩张，腐蚀。 16.3.7图像缩放，画布尺寸缩放，图像旋转/翻转 16.3.8.Gray(灰度)/RGH/HIS（饱和度）/Binary(二值图像)之间互相转换，位深转换 16.4.测量功能：长度、面积、光密度等的测量与计算。 17、图像工作站：品牌机，I5处理器，内存 8G以上,硬盘不低于1T； 22英寸高清显示器。 18.售后服务与培训 18.1免费安装调试； 18.2安装调试经用户验收合格当天起，免费保修期1年； 18.3终身维修；
43 | 多功能酶标仪 | 1 | 1. 检测模式：光吸收、荧光顶部底部、时间分辨荧光（TRF）、均相时间分辨荧光（HTRF）,连续发光、瞬时发光、双色发光(BRET2 ,ChromaGlo、NanoBRET)。 2. 光源：高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁； 3. 波长选择：自动弹出式智能四位滤光片盒，内置EPPROM，记录滤光片波长信息及使用寿命。 4. 适用板型：6-384孔板、PCR板、4位卧式比色杯、高通量微量检测板（2ul×16）和其他自定义板型； 5. 多点测量：每孔多至225点信号均一化处理； 6. 检测器：配备三个独立检测器，紫外光电二极管PDT（光吸收）、红外敏感PMT（荧光）、单光子计数PCT（发光） 7. 多标记检测：单次检测同一孔检测多达10种不同波长标记物； 8. 化学发光有Z轴自动优化功能：可根据使用板材自动进行调整，有效减少信号干扰； 9. 主机免费标配加样器接口，可现场升级自动加样器。 10. 振板功能：线形和环形轨道模式可选，1-6mm振幅可选，0.5mm步进，不同振荡速度可调； 11. 温度控制：室温+5℃～42℃； 12. 自动化兼容性：可与条码阅读器、自动化工作站及微孔板叠放系统无缝整合； 二、光吸收模块 13. 光吸收检测器：紫外硅光电二极管； 14. 光吸收检测分辨率：0.0001 OD； 15. 光吸收测量范围：0-4 OD； 16. 测量准确性：< 0.5%（在易干扰紫外波段260nm下测定）； 17. 测量精确性：< 0.2%（在易干扰紫外波段260nm下测定）； 三、荧光模块 18. 荧光检测器：红外敏感低暗电流PMT；增益（Gain值）可自动适应或手工调整，满足不同样品检测需要，扩展检测范围； 19. 检测模式：荧光强度（FI）、时间分辨荧光（TRF）、荧光共振能量传递（FRET）、荧光偏振（FP）等； 20. 激发波长范围：230-850nm，依滤光片而定； 21. 发射波长范围：280-850nm，依滤光片而定； 22. 荧光顶部检测灵敏度：85 amol荧光素/ well (100 μl, 384孔板)： 23. 配置荧光底部检测光路，可进行贴壁细胞相关分析； 24. 荧光底部检测灵敏度：5.0 fmol 荧光素/孔（96孔板，200ul体系）； 25. 时间分辨荧光灵敏度：2.8 amol 铕/孔（0.9 pM，384孔板，100ul体系）； 26. 荧光检测线性范围： 7个数量级； 27. 荧光性能通过Transcreener Red FI/ TR-FRET，HTRF，LanthaScreen认证。 四、发光模块 28. 发光检测器：发光波段专用单光子计数PCT； 29. 波长检测范围：380-600nm 30. 检测模式：连续发光（Glow Lumi）、瞬时发光（Flash Lumi）、双色发光、生物发光共振能量传递（BRET）等； 31. 瞬时发光灵敏度：12 amol ATP/孔（218fM，384孔板，55ul体系）；（使用ENLITEN® 试剂盒检测）。 32. 连续发光灵敏度：225 amol ATP/孔（9pM，低体积384孔板，25ul体系）； 33. 发光检测线性范围： 8个数量级； 34. 配备BRET2/Chroma-Glo和NanoBRET专用滤片组，可进行BRET2、Chroma-Glo和NanoBRET等双色发光检测 35. 发光性能通过Promega DLReady第三方认证； 五、数据处理及软件 36. 主流配置电脑，安装全能数据处理及分析软件，可以进行定量、定性分析，比率计算，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式； 37. 可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等功能； 六．配置 主机 1台 操作电脑及控制分析软件 1套
44 | 低温离心机 | 1 | *1.1 最高转速：≥18000RPM 1.2最大离心力: ≥30300 x g *1.3最大容量: ≥1200ml（4*300ml） *1.4控温范围：-20度到40度， 制冷功能强大 1.5转速范围：300-18,000rpm（100rpm增量） 1.6转速精度：±20 rpm 1.7速度/RCF转换：最小转速设定值为 300rpm，步长为 100rpm；最小相对离心加速度为 100×g，步长为 50×g 1.8定时功能：1min-99h59min+Hold功能 *1.9 转头快速自锁功能,无需工具安装。节省更换转头所需时间. 减少对转头磨损，且避免产生转头安装不良引起的安全隐患 1.10 显示屏：背光式液晶显示屏，超大显示屏，通过曲线图实时监测离心状态 1.11运行噪音：<58dB(A)，运行安静 1.12温度精确度：±2℃ 1.13存储程序：10组 1.14快加速和减速，9级加速，10级减速，方便对不同样品的离心 1.15高不平衡耐受性，可允许5mm的差异。 10ml离心管可容忍不平衡2g *1.16 具有温度自动补偿功能，保障样品的低温离心 1.17 转头自动识别功能，每个转头拥有独立的ID *1.18具有非接触不平衡保护：检测运转过程中任何转头在任何转速下的振幅与正常情况下的振幅相比较, 可以立即捕获异常的震动，如果运转过程中被震动或出现异常颤动，离心机会快速停止运行.对不同转速下真正的不平衡保护 *1.19创新的大扭矩, 驱动技术可实现强有力的加减速性能,从0~15,000 rpm只需8秒 1.20具有瞬时离心功能，可快速、方便的收集样品 1.21预冷功能，保护样品，避免温度敏感样品的失活 1.22安全装置：离心机盖双重电子锁装置，超速检测和电机过热检测 2.基本配置： 主机 1台 24*1.5ml转子 （15000rpm/21658g） 1个 4*300ml水平转子( 4200rpm/3550g ) 1个 50ml适配器 1套 15ml适配器1套
45 | 桌面低温离心机 | 2 | 技术参数： 一、主要用途 反应液混匀离心；核酸提取（酚氯仿抽提/离心柱提取）；组织匀浆细胞裂解物去除。 二、工作条件 1、工作温度 ：10 ℃～40 ℃ 2、工作湿度 ：10% - 75% 3、工作电源 ：230 V, 50-60 HZ. 三 、性能与参数 *1、角转子最高转速：≥15060 rpm，水平转子最大转速 ≥6,000 rpm 2、最大离心力（rcf）：≥21300×g *3、最大容量：10 x 5 mL，12 x PCR 8联管、 96x PCR 管 4、标配铝制材质角转子，金属材质转子盖。 *5、时间控制：10s-9h59min，可连续离心 *6、应具有离心结束后可记录结束时间，可以判断离心结果是否可靠 7、噪音：<54dB 8、需有定速计时功能，达到设定转速才开始计时 *9、达到≥15000rpm所需时间≤15秒，从转子最大转速降低到0所需时间≤15秒 *10、面板控制：可≥五位数字显示转速 11、质量保证：转子使用寿命可达≥ 180,000个循环（cycles）或≥25 年，确保安全使用、正常维护保养的情况下主机使用寿命无限制 *12、速度控制：单独的瞬时离心键，使用瞬时离心时可使用最大离心转速离心，也可以设定某转速限制，防止样品（如细胞）失活或受损 13、温控范围：-10 °C 至 40 °C 14、至少可选2个加速档和2 个刹车档，可保护敏感样品，防止样品重悬 15、快速预冷功能：从室温（21 °C）降至 4 °C 需要的时间≤8 分钟，快速使转子腔（包括转子和适配器）达到4℃ *16、冷凝水槽防止离心机腔体内冷凝水积聚，防止腐蚀 17、不使用离心功能且离心机盖关闭时，可以进行持续制冷, 确保温度恒定 18、安全性能：自动失衡识别；标配气密性离心转子，生物安全性高 *19、尺寸（长×宽×高cm）：＜30×50×30，节省实验空间 *20、需提交第三方认证的气密性转子证书 四、配置 1、高速冷冻离心机主机一台(含盛液盘一个) 2、24 ×1.5/2ml气密性金属材质角转子一个（含金属材质转子盖，转速：≥15050rpm，离心力：≥21300×g） 3、中式电源线一根 4、操作说明书一份
46 | 台式钻铣床 | 1 | 工作范围 X:≥400毫米(15.80英寸) Y:≥305毫米(12.00英寸) Z:≥135毫米(5.315英寸) 可装载工件尺寸 X:≥400毫米(15.80英寸) Y:≥305毫米(12.00英寸) Z:≥100毫米(3.90英寸) 轴驱动 步进电机 进给率 XY:7至3600毫米/分钟(0.3英寸至141.7英寸/分钟) Z:7至3000毫米/分钟(0.3至118.1英寸/分钟) 软件分辨率 RML-1:0.001毫米/步NC代码：0.001毫米/步 机械分辨率 0.01毫米/步 (0.39百万/步；半步) 主轴马达 无刷直流电机 主轴转速 4500~15000 rpm 工具夹头 筒夹 换刀方式 自动换刀装置(ATC) ATC弹匣容量 5个工具+1个检测针(6个位置容量) 电源要求(VAC/A) 交流100至240V±10%,50/60Hz,1.2 A (过电压类别：,IEC 60664-1) 噪音水平(dB) 空载运行： 60 dB(A)或更少
47 | kiralux CMOS相机 | 1 | 1.传感器类型：CMOS传感器 2.有效像素数：≥4096 x 3000 (H x V) 3.成像区域：≥14.131 mm x 10.350 mm (H x V) 4.像素大小：≥3.45 µm x 3.45 µm 5.最大帧速率：≤15.1 fps (Full Sensor) 6.数位分辨率：≤12 Bits 7.传感器快门类型：Global 8.USB3.0接口 软件，支持Windows@7、10和11操作系统
48 | 旋转蒸发仪 | 1 | 电压频率V/Hz：220/50 整机功率 W： 1360 旋转电机功率 W：30 加热功率 W：1300 真空度 Mpa：0.098 旋转瓶容量L mm：茄形 1LΦ131 收集瓶容量L mm：球形 1LΦ131 旋转速度 rpm/min：0-200 控温范围℃：室温~99 控温精度℃：±1 主机升降行程 mm：180 冷凝面积m2：0.15 锅胆尺寸容量：Φ240×140 H 约6.3 L 整机占空间尺寸 mm：480 W×342 D×(670~850) H 机器净重KG：11.5
49 | 隔膜泵 | 1 | 抽气速率：33 L/min 极限压力：600 pa/6mbar 额定功率：200 W 电源电压：200 V 50 Hz 抽气数量：1 or 2 抽气口径: 7 mm 气镇功能：有 阀片材质：FFKM 隔膜材质：PTEE + FKM 气路管路材质：PTFE 抽气接头材质：PTFE + C 气镇材质：PTFE + C 重量：9.5 kg
50 | 低温循环泵 | 1 | 冷却温度范围：-20℃—室温 有效介质出口最低温度：-20℃ 不同制冷温度的制冷量：常温 550；0℃ 480；-20℃ 275 储液槽容积 L：4 输入功率 W：230 W 环境温度：≤30℃ 相对湿度：60% 工作电压：220V±10% 50 Hz 控温能力：液晶显示 PT100温度传感器 控温精度±1℃ 设定方式：在使用范围内任意设定 分辨率0.1 ℃ 安全保护：过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 冷媒：R134A 冷凝方式：风冷 储液槽尺寸、开口直径：180*180 mm、开口 150 mm 压缩机功率、电流：200 W、0.9 A 循环泵性能：功率230 W、电流0.05 A、流量 15 L/min、扬程3米 外型尺寸：400×280×540 (mm)
51 | 体式 显微 镜 | 1 | 1.光学系统：平行光双光路变焦系统。 2.放大倍率：在10X目镜 3.变焦范围：1X—8X, 4.连续变倍比：8:1; 5.调焦机构：固定式导轨结构，逆向阻尼齿轮，调焦范围：102mm。 6. 目镜简：人机学三目观察头，目镜简可以调整倾角(0~30°)及问距。 7.疃距调节范围：48--75mm; 8.宽视野目镜：10X(视场数：22mm),双目均带屈光度调节及锁定； 9.物镜：平场复消色差APO物镜； 9.1、1X平场复消色差，数值孔径0.15,工作距离60 mm; 10、高品质大粑面科研级单/彩色一体CMOS成像系统： 10.1、实际物理像素：≥2300万，最大像素(6000×3984) 10.2、芯片粑面大小：≥35.8 mm x23.8mm;
合计

## 第三批 (hidden)
编号 | 仪器 | 单价 | 数量 | 预算 | 参数 | 推荐型号 | 预算 | 参数 | 金额
1 | -20℃医用低温箱 | 0.9 | 2 | 1.8 | 1. 工作条件：环境温度10-32℃，环境湿度：20-80%，电压：198V~242V ，频率50±1Hz。 2. ✱样式：立式单门，发泡门设计。 3. ✱有效容积（L）：≥260升。 4. 外部尺寸（宽*深*高mm）：≤750*710*1850(把手+外挂锁）。 5. 内部尺寸（宽*深*高mm）：≥500*450*1220。 6. 净重/毛重（KG）：87/102。 7. 内部结构：≥7个ABS抽屉，分类存储，耐腐蚀，强度大耐冲击。 8. 搁架式蒸发器，确保箱内温度均匀性。 9. 发泡层厚度≥100mm，高效锁冷。 10. 压缩机：采用名牌高效压缩机，节能高效静音。 11. 采用无CFC聚氨酯发泡保温层，环保无污染。 1. ✱制冷剂：采用环保制冷剂，稳定可靠，根据国标GB/T20154-2014要求，铭牌上要标注制冷剂的名称及装入量。 12. ✱精确控温：高清晰数码温度显示，高精度微电脑温度控制系统，箱体内温度-10℃~-25℃范围内任意设定，显示精度1℃。 13. 声光报警系统：高低温报警、箱内传感器故障报警、开门报警等多重保障，全面保障样本安全。 14. 运行保护：开机延时、停机间隔等保护功能，确保运行可靠。 15. 箱体材质：箱体采用优质钢板，经过防腐磷化、静电喷涂工艺处理，表面色泽柔和。 16. 内胆材料：Hips内胆，经久耐用、便于清洁。 17. 标配一个测试孔，方便监测箱内温度。 18. ✱设备稳定运行后，温度均匀性、波动值均≤1.5℃，提供具备CMA标识的省级或省级以上第三方检测报告。 19. ✱正常稳定工作时，噪声＜45dB（A）,提供具备CMA标识的省级或省级以上第三方检测报告。 2. ✱开门1分钟后，箱内回温到-25℃时间≤10min，提供具备CMA标识的省级或省级以上第三方检测报告。 20. 箱体标配暗锁，确保箱内样本安全。 21. 贴心升级助力式把手，符合人体工程学设计，存取毫不费力。 22. 箱体标配外挂锁扣，方便多人管理，确保箱内样本安全。 23. ✱产品具备医疗器械注册证。 24. ✱制造商具备医疗器械生产许可证、ISO 体系认证（13485/9001/14001/45001/27001/20000）。 25. ✱整机质保五年。
2 | 2～8℃医用冷藏箱 | 2.6 | 2 | 5.2 | 1、立式对开门设计，有效容积≥1056L; 2、采用微电脑控制器，箱内温度范围2℃~8℃。LED温度显示，控制&显示精度0.1℃，方便用户比较两者，确保冰箱运行在正确温度，更强的场景适用能力，2-8℃宽温区正常运行。 ★3、风冷设计，设定温度默认5℃（用户可调整为2-8℃），精准控温，经30点严苛测试，温度均匀度±1.5℃。 ★4、双瀑布双风机式循环系统，全铜蒸发器，实现高效循环、温度均匀分布。 ★5、标配12个10mm高密度间隔蘸塑搁架，小体积物品放置更安全，充分利用空间，满足用户存放要求，标配12个价目条。 ★6、采用双层中空LOW-E玻璃，智能门体防凝露，门体加热由环温环湿智能控制，25℃、75%湿度下无凝露。 7、全角度自关门设计，解除用户开门后忘记关门的后顾之忧，匹配铝合金拉丝把手，符合人体工程学设计，开门更轻松。 8、具备3种报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、远程报警接口。报警功能齐全：环温高温报警、冷凝器高温报警、高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、低电量报警（电池电量低）、数据通讯故障（主控板）、开门报警。 ★9、采用中背压变频压缩机，传热温差小，载冷能力强，温度更均匀，化霜温升小。 10、匹配蒸发、冷凝双直流静音风机，运行静谧无声。 11、采用R290碳氢环保制冷剂。 12、整机噪音低至47dB(A)，日能耗6kW·h，（去除电加热后日能耗约2.4kW·h）。 13、标配后备电池，断电后报警并继续显示箱内温度不少于48小时需求。 14、7路传感器：内置上部温度、下部温度、控制温度、蒸发器温度、冷凝器温度、环境温度、环境湿度共7路传感器。有效保证温控的准确性。可通过按键组合调阅湿度数据。 15、箱内标配LED照明灯，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制，更加方便用户使用。 16、选配4G物联模块（与RS485二选一），可通过手机端远程监控设备状态，查看温度情况及报警情况，可设置短信、电话、公众号，三种云端报警模式，第一时间保障存储安全。 17、标配USB模块，默认导出未导出过的数据，最多导出12个月，数据PDF格式，方便追溯查询。 18、选配RS485，预设Modbus协议，可实现多台设备组网，随时监控设备运行状态。 ★19、支持一键报警检测功能，及温度最大值最小值查看。 20、可选针式/热敏打印机，打印时间间隔1～240分钟可选。系统内时间与北京时间同步。可打印定义时间段数据。 21、标配门锁，用户可自行加装锁具，实现双锁管理，更安全、更放心。 22、整机配备2个测试孔，满足用户根据实际需要检测箱内温度。 23、四个万向脚轮，前面两个脚轮带止刹功能，配备两个固定底角，搬运、摆放设备更方便。 ★24、需提供由制造商出具的五年免费质保承诺函。
3 | 液氮罐 | 5 | 2 | 10 | 一、功能用途： 1.1、为细胞等生物样本提供低温储存 二、技术参数： *2.1、箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料 2.2、液氮容量：≥111 L 2.3、液氮罐瓶颈:小于22cm 2.4、标配4个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管4000个 2.5、冻存架采用悬挂及隔箱设计，编有索引的架子和盒子可以减少存取样品的时间适合手工和计算机库存管理 *2.6、安全锁扣设计，防止他人擅自开启 2.7、罐体高度*直径:不大于96*56cm 2.8、空罐重量：不大于38kg *2.9、具有安全锁扣设计，充分保证样品安全 2.10、符合CE认证 三、设备配置： 3.1、主机一台 3.2、配套冻存架4个
4 | -80℃超低温冰箱 | 5 | 2 | 10 | 1. 环境温度10-32℃、环境湿度≤80%、电压：220V±10%，频率50±1Hz 2. 样式：立式，单门 3. 有效容积(L)：568 4. 温度控制：高精度微电脑温度控制，适用范围在-40℃～-86℃范围内，控温精度0.1℃ 5. 箱体材料：冷轧喷涂钢板 6. 内胆材料：304镜面不锈钢内胆 7. 箱内标配3层304不锈钢搁架，搁架承重≥49kg 8. 标配4个发泡内门，每个内门都配有压紧式把手 9. 外门标配4道门封，内门一道门封，门封采用硅胶材料，最低耐温-100℃ 10. M型金属一体式把手，符合人机工程学，单手实现开关门。 11. 标配机械锁，可加挂锁 12. 微电脑控制，配置2英寸LED屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，能设定高低温报警，具有故障指示灯，出现报警或故障时指示灯显示红色 13. 具有数据下载功能，可以通过USB接口下载箱内温度、温度报警记录等 14. 多重保护系统：开机延时保护、压机高温保护、过电流保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护 15. 多重报警系统：（声光报警方式）高低温报警、开门报警、断电报警、冷凝器高温报警、环温报警、电池电量低报警、通讯故障报警、传感器故障报警，选配远程报警接口 16. 进口品牌压缩机；进口低噪音风机。冷凝风机及压缩机散热风机可根据压缩机运行状态智能开停 17. 存储安全：独立两套系统，可以保证一套系统出现故障时，另外一套系统还能保持-80℃的状态下稳定运行 18. 25℃环温时，机器从空载降温到-80℃时间≤2.9h 19. 保温材料纳米薄膜VIP板，厚度≥25mm,LBA发泡剂保温层，保温层厚度90mm 20. 25℃环温时，机器断电后，从-80℃回温到-50℃的时间≥4.5h 21. 空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间≤27min 22. 标配USB模块，可记录箱内实际温度等数据长达10年以上 23. 标配蓄电池，断电后可为屏幕供电≥52小时 24. 标配门框自动防凝露功能，减少门框结霜现象 25. 配置减噪措施，噪音≤65db(A) 26. 在具有TUV/UL认证的实验室里按照国家标准在箱内不同区域布置4个点测试温度均匀性，温度均匀性≤5℃ 27. 无螺丝钉固定式、可拆卸防尘网罩 28. 底部带有万向轮和调节脚，方便移动和固定 29. 具有可加热泄压阀，可满足短时间内连续开门 30. 配备至少两个测试孔（25mm），方便实验使用和监控箱内温度 31. 验收合格后，整机免费保修5年，终身维修 32. 接到维修通知后，1小时内响应，24小时内实施维修服务 33. 终身免费提供技术服务、技术支持及咨询服务，在任何时候均可享受到终生的免费咨询服务
1 | 超纯水机 |  | 1 | 19.9 | 1 实验应用 产出的实验室一级超纯水可应用于：各种化学分析仪器（如HPLC / LC-MS / ICP-MS等）、生命科学领域实验（如PCR、细胞培养、分子生物学、基因测序等）。 2 系统以经过EDI、RO或蒸馏技术处理的纯水作为进水，生产制备超纯水。实验室一级超纯水产水水质： 2.1:产水电阻率:18.2 MΩ.cm @ 25℃ 2.2*:TOC含量:≤2 ppb; 典型值≤ 5 ppb 2.3*:微生物:<0.005CFU/mL 2.4:直径大于0.2 μm的颗粒物数量:<1/mL 2.5:热源含量:<0.001 Eu/mL 2.6:RNases:<1 pg/mL 2.7:DNases:<5 pg/mL 2.8*:蛋白酶:<0.15 μg/mL 3 主机 3.1智能化操作系统，操作界面设计如同手机或平板电脑一样直观，所有信息一触即得。自动耗材更换信息提示，所有操作步骤有图文引导，简洁高效。 3.2* 系统使用新型更小颗粒的离子交换树脂，能够生产更佳的水质，并提供出厂质量证书 3.3 纯化柱具备识别芯片，系统自动识别和记录耗材使用及更换记录。旋转卡扣式安装技术，任何人都可以进行简单安装。 3.4* 标配172nm氧化紫外灯，采用无汞环保设计，有效降低TOC水平至2ppb以下。 3.5* 内置独立在线TOC检测模块，检测范围0.5-999ppb，检测精度±0.1ppb；符合USP和EP适应性测试的要求。附原厂校验证书。 3.6 产品是在ISO 9001 和ISO 14001 注册的生产现场内生产的，并可提供相应证书。 4 取水装置 4.1* 独立的取水手臂集成5寸彩色触摸屏，内置流量计，两种取水功能选择：定量取水范围：20mL～100L，辅助定容取水范围：50mL～5L。系统最多可以连接4个取水臂，提供2米或5米的管路和数据线。 4.2 同时可以通过取水臂和脚踏开关取水，从逐滴到最大2 L/min连续可调， 8种取水流速可选。 4.3* 有5种以上终端精制器可供选择配置，适用不同实验水质的要求，并提供原厂质量证书。每个终端精制器都带有芯片，系统能自动的识别类型和使用状态。 5 监控系统 5.1 系统水质监测采用高精度的在线电阻率仪，电池常数0.01cm-1, 提供电阻率检测器原厂检验证书模板，随主机提供电阻率检验证书原件。 5.2 在线检测超纯水中的TOC. 检测范围:0.5-999ppb; 检测精度±0.1ppb,，符合USP和EP系统适应性测试。 6 软件系统 6.1独立的取水臂集成5寸彩色触摸屏，提供包含中文在内的多种语言和多客户登录管理功能，具备水质显示，取水功能设置，系统设置、维护引导，信息和历史记录等功能。 6.2 全面的数据管理系统，可为最近30天的事件提供图文预览；所有报告均可通过USB端口导出，并且其打开格式适用于所有LIMS（实验室信息管理系统），存档功能支持质量管理系统。系统可以存储长达2年的水质数据。 6.3 可以通过其他移动设备（手机或平板电脑等）实现对系统的远程监控和远程诊断，方便操作，极大的缩短解决故障时间。 7* 可提供多种类型的服务计划 该计划包括具有IQ,OQ,MP（维护程序）和PQ文件示例的确认文本、验证、质量和校准证书有助于满足GLP和cGMP的合规性。
46.9

## 第四批 (hidden)
编号 | 仪器 | 单价 | 数量 | 预算 | 参数
8 | 电动移液器 | 1.2 | 5 | 6 | 吸液速度：25mL<5s(6档) 排液速度：电动/重力 电池：可更换锂离子电池 电池使用时间：可间歇工作12小时以上 充电时间：4-5小时 移液管种类：料管或玻璃管(0.1-100mL);巴斯德消毒管 过滤器：疏水性滤膜

## 优先采购剩余 (hidden)
仪器 | 单价 | 数量 | 预算 | 参数 | 推荐型号 | 预算 | 参数
CO2培养箱 |  | 1 | 6.3 | * 1、直热式，六面加热，内容积：≥ 184升 2、CO2调节范围：0-20% 3、CO2传感器类型：TC 热导传感器，可靠性强且耐用。 4、温度控制范围: 高于室温5℃-50℃ 5、LED显示器：显示温度和二氧化碳浓度，信号变化指示各种警报状态 *6、内置空气过滤系统，有助于防止培养物受到空气中污染物的影响。它每隔 60 秒对整个腔室内的空气进行一次过滤。 * 7、箱体门关闭后5分钟内达到空气质量100级，并且屏幕会显示“Class 100”，（需提供空气质量白皮书）。 8、门开关具有自动CO2截流功能，最大程度减少CO2流失。 9、气体进口均有过滤器，最大程度减少箱内污染机会。 10、标配独立超温报警、气体浓度声光报警功能。 11、温度控制精度: ±0.1℃ 12、温度均一性: ±0.3℃@37℃ 13、温度控制精度：优于±0.1% 14、相对湿度：环境湿度95%@37℃ * 15、具有高温灭菌功能，灭菌温度：≥140℃ 16、灭菌时间：≤14小时 *17、证书：空气质量认证白皮书、CE 18、自验收合格之日起，设备整机质保一年。 19、生产厂家或代理方技术人员需对操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修。
生物安全柜 |  |  | 5.8 | 1 产品认证：CFDA III类医疗器械注册证； 2 气流模式：达到30%外排，70%循环 3 下降、流入气流速：下降气流平均流速0.35±0.025m/s；进气流平均流速0.53±0.025m/s 4*过滤效果：两块ULPA超高效微皱褶无间隔过滤器，对于MPPS具有≥99.999%的截留效率 5 *洁净等级：ISO 14644.1标准 Class 3，美国联邦标准 209E Class 1 / M1.5，AS1386 Class 1.5， JIS B9920 Class 3，BS5295 Class 3，KS27030.1，VDI2083和AFNOR X44101 Class M10,000 6*风机系统：DC ECM风机系统，具有阻力感应补偿功能，过滤器堵塞压力增加300%情况下仍提供安全风速 7 控制器系统：微电脑控制器，实时显示安全柜运行参数：安全柜的进气流，沉降气流在显示屏上实时显示；可显示滤器寿命，温度，紫外灯寿命，前窗高度状态提示；有一般用户，管理员和工程师三种使用权限；当气流有波动时提供声光报警。 8 柜体：5度角倾斜式人体工程学设计 9操作台面：一体成型不锈钢浅盘式设计，无焊接或螺丝，不会累积污染物；移动式操作台面可以提升或取出，方便清洁及消毒操作。 10 操作室：工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计，便于清洁 11 操作前窗：无边框滑动式前窗，防爆、抗紫外线、双层覆膜，不会引起操作者的视觉疲劳 12 *柜体涂层：柜体外部IsocideTM含银离子抗菌涂层，抑制细菌、微生物在柜体表面滋生 13 照度：>1200Lux，荧光灯位于非污染区域 14 噪音：噪音≤65dBA 15 搁手架：整块抛光不锈钢材质，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸 16、电源插座及水气接口：两个电源插座预留孔分别位于操作室两侧，四个水气接口预留位分别交错位于操作室两侧； 17、支架：配置可水平调节的带万向脚轮固定高度支架，方便移动。也可选配高度可调的支架以使工作台处于不同操作高度 18、必备配件、附件和专用工具； 19、技术文件：供货方提供操作使用、安装、维护维修手册； 20、技术服务和培训：供货方免费现场仪器安装、调试和培训。 21、人员防护：采用YY0569的方法去检测，碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1*105 22. 产品保护：用YY0569的方法去检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤5CFU 23. 交叉污染保护：用YY0569的方法去检测，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢≤2CFU
超净工作台 |  |  | 2 | 符合中国CFDA的YY/T 1539-2017《医用洁净工作台》的要求，具有II类医疗器械注册证。 ◆ 采用了独特技术的任意定位移门系统。 ◆ 前端曲面一体成型的不锈钢作业台面，易清洁，操作舒适，减轻疲劳。 ◆ 高清LCD彩色人机对话界面，轻触键操作，实时显示风速、过滤器运行状态，并提供故障报警。 ◆ 具有高效率、低能耗的风量可调送风系统；LED照明和杀菌系统、移门和杀菌系统安全互锁。 ◆ 每一台洁净工作台都按照标准单独进行了安全性和产品性能的工厂测试。 空气洁净度 ISO 5级, 100级 平均风速(m/s) 0.33±0.03 噪声(dB(A)) ≤62 照度(Lx) ≥300 电源 AC220V, 1φ, 50Hz 额定功率(W) 500 重量(Kg) 200 工作区尺寸(W1XD1XH1)(mm) 1140X630X720 外形尺寸(WXDXH)(mm) 1300X830X1780 高效过滤器规格及数量 610X610X50X② 沉降菌浓度 - ≤0.5cfu/皿·0.5h 适用人数 双人单面
细胞计数仪 |  |  | 5 | 1、 一体式细胞分析仪 2、 工作电压、频率:110-230 V，50-60 Hz 3、 外形尺寸(长x宽x高)mm:240x220x285mm;重量:4kg 4、 载物台:软件操控载物台自动取样，精确移动控制。 5、 *储存:128G 内存， 6、 光源:采用长寿命高亮度LED 冷光源，寿命>3万小时。 7、 *8 英寸LCD 液品显示屏，支持多点触控，无需外接电脑操作。 8、 镜头:500万像素CMOS。 9、 单次可自动检测样本，最大通量为5个。 10、 *对焦方法(1)细胞计数：固定焦距，无需手动调焦，避免了人为误差。 (2)多耗材分析：手动调焦，观察拍照。 11、计数模式:支持明场、台盼蓝染色2种计数功能。 12、*多种实验类型:台盼蓝计数，血球计数板计数、汇合度分析，类器官分析等。 13、*细胞直径可测范围:2~180um，类器官可测直径范围≤800um 14、*针对不同直径的样本，可采用光学变倍技术进行最适测量，支持5X, 6.6X,8X放大倍数。 15、细胞浓度可测范围:1x104-3x107 个/mL 16、上样体积:20μL(10μL样本+10μL染料) 17、检测耗时:台盼蓝计数时间<20 秒。 18、*兼容耗材:Countstar细胞计数板，血球计数板，3.5/6/10cm细胞培养皿，T25培养瓶及4槽或者8槽腔室载玻片等 19、*单次实验，细胞计数最大通量5 20、采样方法:自动选取视角、自动拍摄、多视野成像、多视野计数 21、分析结果:稀释比例、细胞活率、总细胞浓度、活细胞浓度、死细胞浓度、总细胞个数、活细胞个数、死细胞个数、平均直径、平均圆度、结团率等参数。 22、分析精度:5倍放大，细胞浓度为5x10^5~1x10^7个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。6.6倍放大，细胞浓度为1x10^6~2x10^7个/ml，且状态良好，CV值应≤5%。8倍放大，细胞浓度为1x10^6~3x10^7个/ml，且状态良好，CV值应≤5% 23、辅助功能:数据再分析、计算器、细胞标识、CTC 图表。 24、图像采集:图像可进行多通道叠加，图像可调节亮度。 25、数据呈现:Excel、PDF、JPG 26、数据导出:U盘，联网
恒温振荡器 |  |  | 0.57 | 最大容量：6×1000ml（可自由调换） 振荡频率：40~300 P、R、M 无极可调，自动保持（数显） 恒温范围：从室温＋5℃~60℃（数显） 噪声：最高速运转，机前1 米A 声级＜50db 灯光：内装有普通照明灯，可对箱内进行光照处理 整机功率：300W 加热器250W 电源：单相220V 50Hz
冷冻干燥机 |  |  | 17 | 功能和特点： 1.*奥氏体（316L）医用级不锈钢方型冻干仓（非钟罩式），原位预冻、干燥。仪器采用桌面式箱体设计（非传统落地式），结构紧凑、体积小巧，整机体积≤0.6m³。 2.冻干箱门采用有机玻璃材料，耐腐蚀、透明度高，可清楚的观察样品冻干的全过程。 3.*内置液压系统，满足客户西林瓶冻干真空状态下的封装需求。（选配） 4.隔板智能控温系统，中间介质传导，控温更精确，板层温度均匀，无温度过冲现象发生。 5.实时显示真空度、冷阱温度、样品温度、隔板温度，可在运行过程中查看温度和压力数值。 6.冻干曲线优化控制技术，可在预冻阶段控制降温速率，同时可在升华及解析干燥阶段控制样品升温速率及当前阶段真空度值。 7.真空度智能调节，升华及解析干燥过程进行真空度调节，避免特殊物质起泡、吹瓶并加快冻干速率。（选配） 8.*人机交互系统： 显示器：13.3寸高清智能彩色、液晶电容触摸屏（非PLC控制+电阻屏组合） 分辨率：1920*1080 EMMC:8GB 视角;ISP全视角 亮度：250cd/m2 触摸形式：全贴合10点电容式 防护等级：IP65防水防尘 软件系统：安卓主流操作系统（非PLC控制），操作便捷，可通过usb导出实验数据与操作日志，数据可溯源，符合审计追踪要求。 9.*JD lyophilization 操作系统。中英文语言切换，简洁，易用。可以编辑、保存1000条以上的工艺配方，每组配方包含50个控温区段。实验中途可以暂停实验，修改实验参数。 10.冻干数据自动保存，实时查看，历史复现，冻干过程清晰可控。 11.冷阱自动化一键除霜，除霜时间可设置。 12．按照比例调节多种气体掺杂功能(选配) 13.账号权限管理（三级用户权限管理），用户名加密码形式登录，以保证仪器的实验数据更加真实、安全、可溯源。 14.声光报警系统：具备环境温度实时监测、温度过高报警、压缩机过热保护报警；真空压力异常报警功能，报警记录可查看。 15.物联网远程控制系统，配备wifi无限功能，JD-A手机APP软件可实现对设备反控和实时监控,可跨地区，不限距离，便于用户24小时了解仪器的使用情况，实现“安心实验，安全实验”。 技术指标： 1.冷阱温度：-85℃ 2.真空度 ≤5Pa(空载) 3.惰性气体回填： 0.2um 4.隔板尺寸： 230*365mm 5.隔板层数： 3层 6.*隔板控温：-50℃-+60℃（空载，环境温度≤25℃） 7温度传感器：PT1000*3个 8.最大凝冰量：6kg 9.抽气速率：2L/s 10.*冻干面积：0.25㎡ 11.板层间距：60mm 12.冻干仓尺寸：359X450X364mm 13.输出功率：2.8KW 14.外形尺寸：： 630*740*850mm 15.配置说明：桌面型箱式冷冻干燥机主机一台，飞越真空泵一台，相关链接附件一套，操作说明书一份。外挂瓶50ml/100ml/250ml/500ml*4（选配）；共晶点测试仪（选配）
桌面型3D打印机 |  |  | 2.5 | 技术：熔融沉积型 打印尺寸（长*宽*高）： 单喷嘴模式：325*320*325 mm³ 双喷嘴交集：300*320*325 mm³ 双喷嘴并集：350*320*325 mm³ 热端：全金属 挤出机齿轮：硬化钢 喷嘴:硬化钢，喷嘴最高温度350 ℃ 支持喷嘴直径：0.2 mm, 0.4 mm, 0.6 mm, 0.8 mm 耗材直径：1.75 mm 支持打印板类型：纹理PEI 打印板、光面PEI 打印板 热床支持最高温度：120 ℃ 工具头最大移动速度：1000 mm/s 工具头最大移动加速度：20,000 mm/s² 热端最大流速：40 mm³/s（测试参数：单层外墙的 250 mm 圆形模型；拓竹 ABS；280 ℃ 打印温度） 腔温控制：支持主动腔温控制，最高可控腔温65 ℃ 支持耗材类型：PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, Carbon/Glass Fiber Reinforced PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF 传感器：实况摄像头、喷嘴摄像头、俯视摄像头、工具头摄像头 电压：100-120 VAC / 200-240 VAC，50/60 Hz 最大功率*：2200 W@220 V / 1320 W@110 V 存储：内置8 GB EMMC，支持外挂U盘 操作界面：触摸屏、手机端App、电脑端应用 激光类型：半导体激光器 激光波长 雕刻激光：455 nm ± 5 nm 蓝光 测高激光：850 nm ± 5 nm 红外光
高精度流控仪 |  |  | 9 | 1. 输出通道：4通道 2. 压力输出接口：快接接口（母） 3. 独立通道数：4 4. 压力输出：0~200mbar和0~2000mbar，内置气源 5. 压力精确度：0.25%（满量程） 6. 压力稳定性：<0.05% 7. 压力稳定时间：<0.2s（无外接负载） 8. 试剂兼容性：试剂与压力控制器无接触，兼容任何流体 9. 电源：220V，50Hz 10. 软件：内置触摸式软件界面，无需另配电脑 11. 通信接口：USB 接口 12. 流量监测与控制：外接流量传感器实现实时流量监测与控制
激光焊接机 |  |  | 28.5 | 激光功率: 20W 波长约:2000nm 焊接范围: 70*70mm 最大振镜速度：≤ 1000mm/s 重复精度：0.01mm 焊线宽度: 按客户产品要求 安全保护装置: 接地 电源：220V，50Hz
超微量紫外分光光度计 |  |  | 8.5 | 1. 显示：7寸高清电容触摸屏和操控程序,不需电脑联机,单机即完成样品检测和数据的存储 2. 光源：氙闪光灯；比色皿模式(oD600测量)\荧光计模式：LED发光二级管 3. 波长范围： 200-800nm； 4. 样品体积：0.5-2ul 5. 光程：0.05mm、0.2mm(高浓度测量);1.0mm(普通浓度测量) 6. 检测器：2048单元线性CCD阵列 7. 波长精度：1nm 8. 波长分辨率：≤3nm 9. 吸光度精确度：0.003Abs 10. 吸光度准确度：1%（7.332 Abs at 260nm) 11. 吸光度范围(等效于10mm)：0.04-300A; 12. 检测时间：＜8S 13. 核酸检测范围 ：2-15000ng/ul(dsDNA) 14. 数据输出方式：USB 15. 荧光计模式：灵敏度dsDNA:0.5pg/ul，线性度R2>0.995，稳定性<1.5%
荧光倒置显微镜 |  |  | 20 | 1、光学系统：无限远光学系统，齐焦距离为新国际标准60mm。 2、显微镜基座稳定性好，一体化机身设计，双目观察筒，可扩展显微成像系统，0/100%、100%/0分光棱镜，双目筒可转动调节方向。 *3、机身内置长寿命高强度LED透射照明光源，寿命长达20000小时。复眼透镜照明，视野亮度均匀。 4、调焦系统：行程8.5mm，同轴粗微调，粗调每圈37.7mm，微调每圈0.2mm。 5、聚光镜：NA0.3长工作距离聚光镜（75mm工作距离）。 6、目镜：10倍目镜，视野：22mm，两个目镜都可以调节曲光度。 *7、平场荧光相差物镜4X，N.A. 0.13, W.D. 16.4mm，PHL。 *8、平场荧光相差物镜10X ，N.A. 0.30, W.D. 15.2mm.PH1。 *9、长工作距离超级平场荧光相差物镜20X，N.A. 0.45, W.D. 8.2-6.9mm，PH1, 带培养皿底部厚度矫正范围0-2mm，PH1。 *10、长工作距离超级平场荧光相差物镜40X， N.A. 0.60, W.D. 3.6-2.8mm，带培养皿底部厚度矫正范围0-2mm，PH2。 11、多功能拓展XY移动载物台，载物台行程126（X）×78（Y）mm，带培养皿适配器，可直接放置多孔板，带固定装置，可使用培养皿、多孔板、切片等。 *12、落射荧光装置：内置长寿命固态激发光源，波长： 385nm、470nm和560nm，寿命长达10000小时，复眼照明，荧光光强记忆和管理功能。 *13、机身内置荧光转轮：荧光转轮切换时，光源模块可自动同步切换 。 14、荧光滤色块： 蓝色滤色块：激发390/38、发射475/90 绿色滤色块：激发470/40、发射534/55 红色滤色块：激发550/25、发射630/38 15、显微成像及图像处理系统：与显微镜同一品牌,彩色相机； *15.1、有效像素：590万。 15.2、1/1.8英寸彩色CMOS芯片。 *15.3、最高分辨率2560*1920。 15.4、能同步显示和静态捕捉图像，同步显示23帧/秒完整图象。 15.5、高性能信噪比，可捕捉良好的图像。 *15.6、最高采集速度：37幅/秒。 *15.7、0.63X C接口。 16、专业图像分析软件； 16.1.控制相机拍摄，可同时拍摄X、Y、Z图像 16.2.大图拼接，图像对比。 16.3.图像处理： 16.3.1.图像和通道的对比度，亮度，Gamma（伽马值）调节 16.3.2.白平衡矫正 16.3.3.RGB色调、饱和度调节 16.3.4.通道混合，通道Ratio，通道算术，通道抽取/合并，通道间相对位置矫正 16.3.5.图像平滑，锐化，中值滤镜 16.3.6.形态学处理:开放，关闭，扩张，腐蚀。 16.3.7图像缩放，画布尺寸缩放，图像旋转/翻转 16.3.8.Gray(灰度)/RGH/HIS（饱和度）/Binary(二值图像)之间互相转换，位深转换 16.4.测量功能：长度、面积、光密度等的测量与计算。 17、图像工作站：品牌机，I5处理器，内存 8G以上,硬盘不低于1T； 22英寸高清显示器。 18.售后服务与培训 18.1免费安装调试； 18.2安装调试经用户验收合格当天起，免费保修期1年； 18.3终身维修；
105.17